TEMA1:
Метрологията е е наука за измерването, методите и средствата на измерване. Тя борави с понятия като величина, сигнал, измерване и т.н.  Измерването е познавателен процес, при който с помощта на физичен експеримент се установява ваимно еднозначно съответствие м/у стойностите на измерваната величина и равноинтервален ред от стойности на друга величина, еднородна с измерваната, с цел да се реши основното уравнение на измерването Q=q[Q] , Q-измервана величина;[Q] – измервателна единица;q-изчислена стойност. Контролът е познавателен процес, при който чрез физичен експеримент се установява принадлежи ли стойността на контролираната величина към едно предварително зададено множество от стойности.  Величината е свойство, общо в качествено отношение за много обекти – за тяхното състояние или за протичащи в тях процеси, но индивидуално като количество за всеки обект.  Сигнал се нарича физичния процес, който е носител на информация за физичните величини. Може да бъде енергиен или материален, входен или изходен, и др видове.  За всяка величина може да се въведе измервателна единица. Съвкупността от тези единици се нарича система от измервателни единици. Съществуват основни(условно независими от другите величини) и производни единици.Всяка единица има размерност – произведението от единиците на основните величини, повдигнато на някаква степен. Съществуват и безразмерни величини – в тяхната размерност всички основни величини имат нулеви степенни показатели.  Съществува международна система от измервателни единици SI, изградена чрез основни, допълнителни и производни единици. Приети са 7 основни единици, приети като независими от гледна точка на размерността и 2 допълнителни единици . Всички други са производни , образувани от основните и допълнителни единици чрез алгебрични формули, изразяващи физични закони. Измерването е многооперационна процедура, съдържаща общи и специфични метрологични операции като възпроизвеждане, сравняване, измервателно преобразуване на величини. По начина на получаване на оценките за измерваната величина и за грешката измерванията се делят на преки, косвени, съвкупни и съвместни. Преки – оценката за стойностите и грешката се получават непосредствено от експерименталните данни. Косвени – стойностите се намриат, като се използват известни аналитични зависимости м/у тази и други величини, които се измерват по пряк начин. Съвкупни – едновременно определяне на няколко косвено измерени еднородни величини. Техните стойности и грешки се намират след решаване на системи уравнения, чиито десни части са получени чрез преки измервания на величини, функционално свързани със съвкупно измерваните величини. Съвместни – разновидност на съвкупните, където търсените величини са разнородни.  В зависимост от кратността на повторение измерванията се делят на еднократни и многократни.  В зависимост от състоянието на измерваната величина във времето се делят на статични(величината е постоянна) и динамични(величината се променя по време на измерването).  Методът за измерване е комплекс от теоретични и експериментални операции, които се изпълняват в съответсвие с даден принцип. Могат да бъдат методи със съпоставяне и методи с уравновесяване. Съпоставянето се осъществява еднократно, при едновременно използване на всички участващи средства за измерване, като предимство е бързодействието му. Уравновесяването се осъществява на няколко етапа във времето, като участващите средства не се използват едновременно, като се характеризира с висока точност, но изисква повече време за провеждане на измерването. 

- нулев метод на измерване – изходната величина Хо се изменя постепенно до пълно уравновесяване с на измерваната величина Х. Мн точен метод

·   Диференциален метод  - Х се сравнява с близка по стойност Хо, след което за нулев метод се използват комплексни средства. Предимства – с не много точно компл. Средства можем да получим много точен резултат. 

· Метод на заместването – към входа се подава сигнал Х1 и се запомня изходния сигнал Y1, след това се подава образцов сигнал Хо, който се променя докато втория изходен сигнал Y0 се изравни с Y1. 

TEMA2:

Грешките се класифицират по различни признаци:

- според размерността си се делят на абсолютни, относителни и приведени:

1)Абсолютна (Δ) – разликата м/у измерената величина и истинската и стойност. (Хизм – Х)

2)Относителна (δ) – отношението на абсолютната грешка към Х в проценти = (делта/Х)*100% Характеризира точността на измерването

3) Приведена (γ) – абсолютната грешка / Хн (нормираща стойснот) * 100%

- според признака на възникване – основни(при нормални условия на работа) и долънителни(при допълнителни влияещи величини)

- според режима на изменение на измерваната величина – статичнии динамични

- според характера на изменение на измерваната величина – систематични (установени)  и случайни (неустановени)

- според степента на зависимост на измерваната величина – мултипликативна (пропорционални на Y – |/_ ) и адитивна (независеща от Х - |---  )

Грешката на измерването представлява отклонението на резултата на измерването Хи от истинската стойност на измерваната величина. Инструменталната грешка се дължи на свойствата на използваните средства за измерване. Методичната грешка се дължи на несъвършенството и неизученост на използвания измервателен метод.  Субективната грешка зависи от физичните и психичните особености на експериментатора. Ергономичното осигуряване на взаимодействите човек – средство за измерване влияе за увеличаване или намаляване на тази грешка. 

TEMA3:

Средствата за измерване са технически у-ва, чрез които се осъществява измервателният п-с и които имат нормирани метрологични х-ки. Биват елементарни (мерки, измервателни преобразуватели и устройства за сравнение) и комплексни(измервателен уред- цялостно завършена система от елементарни средства). Мерките са средства за измерване, които възпроизвеждат физ. величина със зададен размер при установена грешка. Делят се на едноканални и многоканални, и регулируеми и нерегулируеми. Еталонът е вид мярка или комплексно средство за измерване, с което се установява най- точно възпроизвеждане или съхраняване на единицата на дадена физ. вел. Биват първични или вторични, и единични или групови. Измервателните преобразуватели служат за създаване със зададена точност на изходната вел. Y, функционално свързана с входната вел. X. Функцията Y=f(X) –>ф-я на преобразуване. Устройствата за сравнение (компараторите) служат за съпоставяне на две еднородни физ. вел.  X₁  и X2. Комплексните средства за измерване са измервателните уреди, осъщесвяващи изцяло измервателния п-с. На изхода се получава информация за стойността на измерваната вел. в подходящо избрана форма. По своето устройство те представляват съвкупност от елементарни средства за измерване. Могат да бъдат класифицирани по различни признаци: Според структурните си особености са: уреди с пряко преобр., уреди с уравновесяване и уреди със смесено преобр.  Уредите с пряко преобр. са средства с отворена структура. (електромеханични амперметри, волтметри и ватметри, цифрови честотомери). Уредите с уравновесено преобр. се състоят от две вериги- верига на правото и на обратното преобразуване и структурната схема е затворена. При смесеното преобр. в структурната с/ма на уредите само една част от звената е с обратна връзка (електронен волтметър) По начина на сравнение уредите се делят уреди с непосредствено сравняване и у-ди с непосредствена оценка. По своята структура първите са у-ди с уравновесяване, вторите- у-ди с пряко или смесено преобр.Според начина на отчитане има показващи (отчитат в момента на измерването) и регистриращи (изписват вел. във ф-я от времето ).По начина на представяне на изх. информация- аналогови и цифрови.

Осн. статична х-ка на средствата за измерване е ф-ята на пробразуване, която описва връзката м/у вх. и изх. сигнал в статичен режим. Y=f(X1…Xn;A1…An;Y1…Yn;B1…Bn) X- информативни парам. на вх. сигнал; А- неинф. парам на вх сигнал; Y- парам. на средството за изм.; В- парам. на влияещите вел.  Стремежът наи- често е ф-ята на преобр. да бъде линейна : Y=KX; К- коеф. на преобр. Уравнението на скалата изразява връзката м/у скалните деления θ на уреда и изм. вел. Градуировъчната х-ка е екпериментално определената зависимост м/у вх. и изх. вел. Чувствителността характеризира способността на средствата за измерване да възприемат измененията на изм. вел. ∆X и най- малката стойност на ∆X се нарича праг на чувствителност. Константата С при аналоговите изм. у-ди е число, с което се умножава показанието на у-да. Метрологичните х-ки на ср. за измерване оказват пряко влияние в/у резултатите и грешките от изм. и служат за оценка на грешките при измервания, извършени при опр. работни усл. В статичен или динамичен режим. Нормирани- подлежат на нормиране от законодателността. Биват х-ки при нормални усл. и такива при промяна на влияещите фактори. Класовете на точност са обобщена х-ка на ср. за измерване, определяща границите на осн и допълнителните грешки, но не е непосредствена х-ка за точността. Класът на точност може да се дава по няколко начина: чрез абсолютна грешка(у-ди които имат ограничаване на допустимата осн грешка); чрез ред от числа (1.10^n, 2.10^n; n-цяло число)- за ср. за изм, при които допустимата грешка се изразява чрез относителната или приведената в %; чрез цифра в кръгче (граничната допустима грешка се изразява във вид на относителна грешка); чрез двучленна формула, две числа: c(относителна грешка),d(увеличаването на отн грешка при намаляване на изм. величина);

чрез число поставено м/у две линии под ъгъл(уреди с неравномерна скала за отчитане ) 

[image: image25.png]





TEMA4:

Законът за разпределяне (ЗР) на плътността на вероятностите определя вероятността за появяване на различните стойности на случаината грешка- нормално и равномерно разпределяне. За да бъде разпр. нормално случайнте фактори трябва да бъдат безкрайно много(на практика>4) и да няма някой доминиращ. Нормалният ЗР се характ. със симетрия и монотонно намаляване на плътността на вероятностите. По равномерен ЗР се разпределят грешките от триене в лагерите на измервателните механизми, температурните грешки при равновероятни изменения на темп, грешка при отчитане по скалата на уреда и др.

В зависимост от информацията, която съдържа и начина, по който се изразява, оценката бива точкова и интервална. Точковата оценка се дава с едно единствено число, което  е и краен резултат от многократните измервания и не съдържа информация за грешка. При повторни многократни измервания при едни и същи условия се достига до интервалната оценка за измерваната вел. при определена вероятност и при нея има наличие само на случайна грешка.  

Оценките за истинската стойност на изм. вел. трябва да бъдат: неизместени, ефективни, достатъчни и състоятелни. Неизместена- математическото и очакване е равно на истинската стойност на изм. вел.; Ефективна- в сравнение с всички др оценки има най-малка дисперсия; Достатъчна- в нея е вложена цялата инф. от резултатите на наблюденията; Състоятелна- при увеличаване обема на извадката се приближава към истинската стойност на изм. вел.

При нормалното разпределение като оценка на матем. очакване на ред равноточни измервания е средноаритметичната с-ст: (X=1/n SUMA k=1 до n от Хi ).  Методите за откриване на груби грешки  и пропуски се свеждат до проверка на статистически хипотези  за значимост. Разглеждат се нулевата и алтернативната хипотеза. Нулевата се проверява със случайно подбрана величина- статистически критерий. Ако нулевата хипотеза е вярна разпределението на статистическия критерий е познато като разпределение на Грабс. Стойностите които статистическият критерий може да приеме образуват две множества- първото се състои от стойности при които нулевата хипотеза се отхвърля(критична област), а останалите стойности образуват допустимата област. За отстраняване на систематичните грешки се използват следните методи: метод с предварително изучаване на грешката и въвеждане на поправки (променят се големината и знака на с/матичната грешка); метод с изкл. на източника на с/матичната грешка (експерименти за откриване на тези източници); метод със заместване(съпоставяне на търсената вел. с образцова); метод с компенсация на с/матичната грешка(правят се две измервания като се сменя знака на с/матичната грешка). Косвени многократни измервания: аргументите на косвеното измерване са многократно исмервани величини(пр. Определяне съпротивлението на резистор чрез многократно измерване на U и I). Целта е да се получи най- добра оценка на косвено измерваната вел. При нормално разпределение на резултатите и липса на корелация м/у измерваните аргументи се използва същия метод както при обработка на резултатите от преки многократни измервания- точкова или интервална.
TEMA6:

Компенсационен метод – същност, особености;

Компенсационният метод е сравнителен нулев метод, при който се извършва пряко сравнение ( противопоставане) на две независими една от друга еднородни енергийни величини ( напрежения или токове), едната от които е регулируема и известна, а другата – измерваната.

В измервателната практика по- често се среща сравнението на напрежения и затова тази разновидност на метода ще бъде разглеждана по- подробно.

Регулируемото (компенсиращо) напрежение Ек обикновено представлява регулируем напрежителен пад Uк, получен в/у известното съпротивление Rк при протичане на известен ток, наречен работен ток Ip. Ex=Uк=Ip.Rк Характерна особеност на компенсационния метод е, че при равновесие през източника Eк не протича ток. Чрез компенсационния метод се реализира идеален измервателен процес, при който не се консумира енергия от източника на измерваната величина. Този метод е особено подходящ при измерването на електродвижещи напрежения на маломощни източници.  Друга особеност на компенсационния метод е, че съпротивлението на съединителните проводници в компенсационната верига не оказва влияние в/у резултата, тъй като при компенсация през тях не протича ток. Това дава възможност методът да се използва за измерване на напрежения на отдалечени източници. Точността на компенсационния метод се повишава значително при използване на еталонен или образцов източник на постоянно напрежение – нормален елемент, чието напрежение En е известно с висока точност. Ex=En.Rкx/Rкn Ip=const.
Компенсатори за постоянно напрежение. На основата на компенсационния метод са създадени уредите компенсатори, чрез които се отчита непосредствено стойността на измерваното напрежение. RN+rN=EN/Ip (схема 1)). Променливият резистор rN служи за температурна корекция на ЕДН ЕN  и скалата му е градуирана пряко в стойности на ЕN. Известни са няколко различни начина за създаване на регулируемо компенсиращо напрежение: чрез делители на напрежение с шунтиращи декади, чрез двойни декади, чрез мостови схеми и чрез сумиране на токове.

Точността на компенсаторите се определя от констриктивните грешки на използваните резистори Rк, RN и rN. Sк1=∆Ir/∆Ex=1/(R’k + Rx + Rr) , където R’k – изходно съпротивлние на компенсатора; Rx  - съпротивление на източника Еx; Rr  - съпротивление на галванометъра. Най – висока чувствителност имат нискоомните компенсатори. Автоматични компенсатори -  при тях процесът на уравновесяване е автоматизиран. Съществуват 2 вида: с циклично уравновесяване; със следящо уравновесяване. При АК с циклично ъравновесяване:Uк=Ек. Тези компенсатори са обикновено цифрови. При АК със следящо уравновесяване: ∆U=Ex-Uк Компенсаторите за постоянно напрежение се използват освен за непосредствено измерване на напрежения още и за косвено измерване на токове и съпротивления с висока точност. Затова те са особено подходящи за проверка на точни волтметри, амперметри, ватметри и мерки за съпротивление.

Компенсатори за променливо напрежение. Характерна особеност тук е, че поради липса на нормален елемент за променливо напрежение работния ток се измерва с точен електродинамичен амперметър, което ограничава точността на компенсаторите за променливо напрежение.

В зависимост от начина на получаване на компенсиращото напрежение се реализират 2 вида променливотокови компенсатори: полярно- координатни (полярни) и правоъгълно – координатни (комплексни) компенсатори. При полярно координатните компенсатори, компенсиращото напрежение Uк се изменя по модул чрез регулируем делител на напрежение ДН и по фаза чрез фазорегулатор ФР. При комплексни компенсатори компенсиращото напрежение съдържа 2 независими съставки, взаимно дефазирани на П/2. ( схема 2 и 3) Съшествен недостатък на компенсаторите за променливо напрежение е продължителният и труден процес на уравновесяване. Компенсаторите за променливо напрежение се използват за измерване на малки променливи ЕДН, комплексни съпротивления, коефициенти на предаване на четириполюсници, активни мощности, както и за проверка на измервателните трансформатори и фазомери.
 [image: image3.png]KoumencaTop 52 n0CTORHHO Hanpexere

L —
ronmncarep

MasabruHo-koopaHaTeH
Kamnencaton






TEMA7:
Пряк и косвен метод за измерване на електрически съпротивления при постоянен ток.

Електрическо съпротивление -  параметърът, който характеризира всяка една електрическа верига при постоянен ток, защото веригите с променлив ток се характеризират не със съпротивление, а с импеданс(Z). Съпротивленията биват:

много малки – от 10-8 до 10-4  Ω малки – от 10-4 до101/102 Ω средни – от 100/101 до 109 Ω големи – от 109 до 1012 Ω много големи – от 1012 и нагоре Ω При средни съпротивления има най – висока точност при измерване. Начини за измерване на съпротивления:

непряк (косвен) -  по закон на Ом чрез амперметър и волтметър, чрез мостове и тн.

пряк (директен) – използване на омметри  Средни сьпротивления -  с амперметър и волтметър R=U/I [Ω] (схема 1 ) Амперметърът е след волтметър, защото зависи от съпротивлението. Явно е, че ще има методическа грешка, защото волтметъра ще показва и пада на напрежението на амперметъра. Ако Rx е много по- голямо от съпротивлението на амперметъра, спокойно можем да мерим тока, чрез т. нар V – A схема. (схема 2) Ако Rx има малка стойност, използваме т.нар A – V схема. Ако изчислим каква е методичната грешка ще намерим истинската стойност на съпротивлението. Друг метод за мерене – чрез амперметър ( по косвен начин). (схема 3) RE – променливо напрежение Измерваме тока при Rx, после включваме RE и при същия ток донастройваме RE => RE = Rx, електронен омметър- с волтметър измерваме пада на напрежението. Има специални омметри, наречени логометри. Те служат за измсерване на по-високо съпротивление. Мостов метод за измерване на съпротивление (постояннотокови мостове) (схема 4) Подаваме постоянно напрежение в момента. Когато R1.R3=R2.R4, то ток няма да протича м/у c и d, ще е равен на 0. Ако R1=Rx => Rx=R2.R4/R3    R1.R3=R2.R4 – условие за равновесие на масата. Различават се 2 вида такива мостове: магнитни мостове; линейни мостове – с реохорд 
(схема 5) Проблемът и в 2та случая е, че тези мостове не можем да ги използваме за малки съпротивления, защото там грешката е голяма. Тогава се използва т.нар двоен мост – мост на Томсън. (схема 6) Включването на това напрежение е със смяна на поляритета; измерваме в първата  и другата посока на тока и взимаме средното или аритметично така избягваме грешка то захранващия източник. Имаме 4-клемно свързване. Целта е да се избегнат напрежения в контактите. Rк представлява 1 дебела медна шина => там R e много малко. Rx=RN.R1/R2
[image: image1.png]x

[

R e

Crpycrypra cxewa va
votepsaTeneH
peofpasyeaten

Crpycrypra cxewia Ha ypeg ©
ko npeotpaysare

Cryerypra cxewa va yoea ©
VRasHosecasare

Crpycrypra cxewa va
ype cue cuecero
npeospasysane



 
[image: image18.png]


[image: image4.png]



[image: image19.png]



TEMA8:

Мостове за променлив ток се използват за измерване на вериги за пром. ток (L,C,R, tg(delta), Q  и M) и някои параметри на периодичните процеси (честота и фаза). В захранващия диагонал на моста се включва източник на пром. напрежение, а в индикаторния – индикатор за пром. ток. Индикаторът може да бъде вибрационен галваномеър, тел. Слушалка, осцилоскоп или мост за пром. ток. (Схема 1) Състояние за равновесие:Z1Z3=Z2Z4 , където Z=R+jX или Z=z.ejφ
Усл. за равновесие: R1R3-X1X3=R2R4-X2X4 и R1X3 +X1R3=R2X4 =X2R4  или  z1z3=z2z4  ; φ1+ φ3= φ2+ φ4 Уравновесяване на мостовете за пром. ток – характеризира се с понятието сходимост, т.е. възможност на моста да се уравновесява бързо. Сходимост при състояние далеч от равновесието – кругова сходимост, а при състояние близо до равновесното – линейна. Кръгова сходимост – използват се топографски диаграми, които изразяват изменението на напреженията на потенциалните точки c и d от моста в комплексната равнина при промяна на параметрите. Изменението на произволен параметър ще предизвика движение на  т. c и d от топографската диаграма по линии, които се нар. Линии на  уравновесяването и представляват окръжности. Линейна сходимост – характеризира скоростта на уравновесяване на мостовата схема близо до равновесното сустояние. Тогава напрежението между т. c и d е малко и дъгите на линиите на уравновесяване могат да се заменят с отсечки от прави. При използване на мостови схеми за пром. ток трябва да се има предвид тяхната чувствителност. Тя зависи силно от характера на съпротивленията в рамената на моста, между които се включва нулевият индикатор. Видове мостове Квазиравновесни мостове- при тях в момент на квазиравновесие нито едно от  напреженията в мостовата схема не е =0, но независимо от това параметрите на захранващия източник не влияят върху  състоянието на квазиравновесие. С регулиране на променливите параметри се установява определено съотношение между модулите или фазите на 2 напрежения от схемата. За индикатори се използват диференциални волтметри или фазови индикатори, които реагират на определен ъгъл между 2 напрежения.(Схема 2)  На входа на ФИ се подават напреженията Ucb и Ucd. Чрез регулиране на съпротивлението R3 т. d ще се премества по правата  ab. Може да се запише UX1/UX2=UR4/UR3  , откудето  X1=X2.R4/R3 и C1=C2.R3/R4 Честотнозависими мостове- състоянието им на равновесие зависи от честотата. *Мост на Вин-Робинзон: (Схема3) Състояние на равновесие: R4/R3 - R1/R2 = C2/C1.

За НИ се използва телефонна слушалка или широколентов електронен миливолтметър. Тези мостове се използват за измерване на ниски звукови честоти. *Резонзнсен мост: (схема 4) Условие за равновесие: R1R3  = R2R4 Използва се за измерване на индуктивности(L1 = Lx) и капацитети (C1 = Cx). За НИ се използва вибрационен галванометър.

Трансформаторни мостове – между 2 от рамената се осъществява индуктивна връзка чрез трансформатори с феромагнитен магнитопровод. (схема 5) 

Измерване на капацитети Мостов метод

Мост на Вин – удобен е за измерване на сравнително големи капацитети. Cx = C4.R3/R4;           Rx = R4.R2/R3 (схема 6)
Мост на Нернст – използват се за измерване на капацитети на кондензатори с по-големи загуби; Rx = R3.R2/R4 и Cx = C3.R2/R4       (схема 7)
Резонансен метод за измерване на капацитети – използва се при измерване на малки капацитети при високи честоти; стойнос на измервания капацитет се определя като разлика м/у стойностите на 2те резонансни състояния Cx = Cn1 – Cn2.

Измерване на индуктивности

Мостове за измерване на индуктивност – в тези мостове измерваната индуктивност се сравнява с индуктивността на образцова бобина или се съпоставя с капацитета на образцов кондензатор.

Мост на Максуел – Вин – недостатък – лоша сходимост при измерване на параметрите на бобини с нисък Q-фактор.Усл. за равновесие: Lx = R2.R3.C4 и Rx = R2.R3/R4   (схема 8) Резонансен метод- прилага се за измерване на малки индуктивности при високи честоти и е аналогичен с този за измерване на капацитети. На основата на резонзнсния метод са изградени и уреди за измерване на качествения фактор на бобини – Q-фактор.
[image: image5.png]


[image: image6.png]on

c1
1
1

R3




[image: image7.png]


[image: image8.png]R1 L1 ol
—— 1
)
R3
=
—

R4



 

[image: image9.png]w1

A
— | =
E E]




[image: image10.png]



[image: image11.png]


[image: image12.png]



TEMA9:
Мощността се определя като скорост на изменение на енергията отдавана от източника на консуматора.Във вериги за постоянен електрически ток мощността е равна на произведението на напрежението и тока: P=U*I При променлив ток мощността в даден момент се определя сато произведение от моментните стойности на напреженето и тока p=u*I Ако u и i са периодични функции,средната стойност на  мощността за един период Т определена с  P=1/T integral(0 do T)u*I dt  cе нарича активна мощност  При синусоидална форма на напрежението и тока т.е. u=um sinωt  и i=im*sin(ωt-φ) за активната мощност се получава – P=U*I*cosφ Където U и I са ефективните стойности на напрежението и тока а φ е фазовата разлика между тях. При несинусоидални режими от се определя P=SUM(n=o do bezrkrainost)Un*In*cosφn

Където n е поредния номер на хармоника,участваш едновременно в кривите на напрежението и тока.Активната електрическа мощност Р се преобразува необратимо в друг вид мощност-топлинна или механична.При синусоидални режими се дефинира и т.нар.реактивна мощност Q,която е свързана с обмена на електромагнитна енергия между източника и консуматора-Q=U*I*sinφ Пълната или привиднатамощност в този случай се дава с израза S=U*I=sqrt(P^2+Q^2) Съществуват преки и косвени методи за измерване на мощността .При преките методи се използват уреди за непосредствена оценка –електродинамични,феродинамични,електронни и други ватметри.При косвените методи пряко се измерват величини,свързани с мощността-ток,напрежение,фаза,количество топлина и др. Измерване на мощност във вериги за постоянен ток-При постоянен ток,мощността може да бъде измерена косвено чрез амперметър и волтметър.На фиг.1 са показани двете възможни схеми за включване на амперметъра и волтметъра при измерване на мощността на консуматора.И при двете схеми мощността се определя с методична грешка дължаща се на собствената консумация на уредите.На схема а от фиг.1 измерената мощност е  P`=U*It=(Ut+It*Ra)*It=Ut*It+It^2*Ra=P+It^2*Ra Тогава методичната грешкана измерването ще бъде δ`=P`- P/P
За схемата от от фиг1.б се записва P``=U*I=U*(It+Iv)=U*It+     U^2/Rv=P+      U^2/Rv   И методичната грешка ще бъде δ``=U^2/U*It*Rv  При измерване на мощността на консуматор,измерената мощност винаги е по-голяма от действителната вследствие на собствената консумация на уреда,включен към страната на консуматора.Може за се докаже,че при измерване на мощността на генератор,определената мощност е винаги по-малка от тази на генератора,като разликата е равна на консумацията на уреда,включен към страната на генератора.В конкретните случаи трябва да се избира тази схема,при която грешката от собствената консумация на уредите е по-малка.Независимо от простотата и достъпността на метода с амперметъра и волтметъра той се използва рядко,тъй като трябва да се отчитат едновременно показанията на два уреда и след това мощността да се изчислява.Най-лесно и точно мощността се измерва чрез ватметър.Веригите на ватметъра се включват аналогично на амперметъра и волтметъра-схемите от фиг.2 а и б. Съответстват на схемите от фиг.1 а и б.И тук възникват методически грешки вследствие консумацията на токовата верига на ватметъра фиг.2а или напрежителната му верига фиг2.б.За разширяване на обхвата на ватметъра се използва допълнителен резистор,който се включва към напрежителната намотка за да се избегне допълнителна грешка от електростатично взаимодействие.  Измерване на активна мощност във верига за променлив ток-Измерването на активна мощност в еднофазни вериги за променлив ток при ниски честоти се извършва най-често с феродинамични и електродинамични ватметри,свързани по схемите от фиг.2.В следствие на реактивната съставка на товара при променлив ток,възникват някои особености 
-възможно е по-често претоварване на някои от елементите на веригата на ватметъра при нисък коефициент на мощността cosφ на консуматора,поради това заедно с ватметъра в схемата се включват контролен амперметър и контролен ватметър – фиг 3.

-при силно реактивен товар показанието на ватметъра и много малко и относителната грешка е голямa

-нараства значително фазовата грешка на ватметъра
-нараства грешката от собствена консумация на уредите 

При този случай методичната грешка ще бъде- δp=I^2*(Ra+Rω)  При измерване на мощност във вериги с високо напрежение ватметрите се включват чрез измервателни трансформатори,независимо от големината на тока-фиг.4.Консумираната мощност Р се намира като се умножи отчетената от ватметъра мощност с номиналните преводни отношения КUn и КIn на трансформаторите  P1= Рw*КUn*КIn Грешката от измерването се намира чрез      δp=P1-Pk/Pk                където Рк е действителната мощност на консуматора.
[image: image20.png]


 [image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]Rt

dur.2




[image: image21.jpg]HT

T

dur4

Zk



[image: image15.jpg]dur.3

Zt




TEMA10:
Активната мощност на една трифазна верига се определя с израза:P=1/T интеграл от 0 до Т (u1i1+u2i2+u3i3)dt. При синусни режими се получава: P=U1I1cosφ1+U2I2cosφ2+U3I3cosφ3 , където U1, U2 и U3 са фазовите напрежения; I1, I2 и I3 – фазовите токове; φ1, φ2 и φ3 – ъглите между съответните фазови напрежения и токове. Методите и схемите за измерване на мощността в трифазни вериги зависят от вида на веригата (трипроводна или четирипроводна) и от режима на натоварването ѝ (симетрично и несиметрично). При симетрична трифазна верига (U1=U2=U3=Uф; I1=I2=I3=Iф; φ1=φ2=φ3=φ) мощността може да се измери само с един ватметър, като отчетения резултат се утрои: P=3UфIфcosφ=3CW0. Тук CW е константата на ватметъра, а 0 – показанието му в деления. При четирипроводни вериги и при трипроводна верига с достъпен звезден център на консуматора токовата верига на ватметъра се свързва в която и да е фаза, а на напрежителната верига се подава съответното фазово напрежение. (4) (5) В случаите на симетрична трипроводна верига с недостъпна звездна точка на консуматора(или консуматор, свързан в триъгълник) се налага създаването на изкуствена нулева точка 0. (3)Съпротивленията, свързани между тази точка и съответните фази трябва да бъдат равни: R1+RW=R2=R3. Резисторът R1 се включва, само ако трябва да се разшири напрежителният обхват на ватметъра до съответното фазово напрежение. Активната мощност на четирипроводна трифазна верига при несиметрично натоварване на отделните фази може да се мери чрез три ватметъра, включени към всяка фаза. Общата мощност е сума от показанията на трите уреда. (6) Ако трифазната система е трипроводна, общата точка на напрежителните вериги на трите ватметъра остава висяща. В общия случай нейният потенциал е различен от потенциала на звездния център на консуматора и ватметрите няма да измерват поотделно реалната консумирана мощност на трифазната система. Този резултат произлиза от равенството: i1+i2+i3=0, което е в сила за трипроводни вериги. На същата основа се изгражда методът за измерване на активна мощност в трифазните трипроводни системи, чрез два ватметъра. Ако един от токовете, например i3, се изрази, чрез другите два тока и се замести в израза за определяне на активна мощност на трифазна верига, ще се получи:P=1/T интеграл от 0 до Т [i1(u1-u3)+i2(u2-u3)]dt=1/T интеграл от 0 до Т(u13i1+u23i2)dt. Уравнението съответства на свързване на ватметрите по схемата: (1) . В случая към напрежителните вериги на уредите са подадени не фазовите, а линейните напрежения u13 и u23. Схемата е известна в практиката като схема на Арон. Векторната диаграма илюстрира фазовите  съотношения в схемата при синусни режими и симетрична напрежителна система. (2) За мощността на трифазната верига се записва: P=U13I1cos(30-φ1)+U23I2cos(30+φ2)=±PW1±PW2. При тази схема ватметрите не отчитат поотделно реална мощност, но от сумата или разликата на показанията им се получава общата активна мощност на трифазната верига. Знак минус се взема, ако някои от ватметрите има отрицателно показание. Например за втория ватметър това е възможно при индуктивен товар и φ2>60о, т.е. 30+φ2>90о; първият ватметър ще получи отрицателно показание при капацитивен товар и φ1>60о. Възможността за отрицателно показание на един от ватметрите е известен недостатък на схемата с двата ватметъра.
[image: image16.png]@

®)

u13

@

u23

u2

12




Тема 11

Измерване на мощности – Общи изследвания: във вериги за постоянен ток P=U.I; за променлив ток – p=u.i (моментни). P=(1/T)(u.i.di - активна мощност – средна мо’щност за периода. За периодичен несинусоидален сигнал P=(Un.In.cos(n. Методи за измерване на мощност: преки и косвени – мерят други величини, на базата на които се изчислява Р.

Измерване на мощност във вериги за постоянен ток 

P’=U.Ia=Ra.Ir2 + RTIa2 ->действаща мощност

(=(P’-P)/P=(R(.IT2)/RTIT2-RA/RT методична грешка

V-A схема

---------------------------------------------------------

[image: image22.png]



При A-V схема: Uv=Uт;   I=Iv+Iт

P”=Uт.I – (Uт2/Rv)  + P

(=(P”-P)/P= RT/RV
Активна мощност се измерва с ватметър, който има следната схема:

[image: image23.png]



Измерване на активна Р във вериги за променлив ток: измерване с помощта на електро-динамични ватметри. Влияние има реактивното съпротивление на товара, заради което има следните особености:
 [image: image17.png]



1) Поради ниския коефициент на мощността на консуматора е възможно претоварване на някоя от веригите на ватметъра. Включват се контолни амперметър и волтметър.

2) Увеличава се фазовата грешка на ватметъра

3) Нараства собствената консумация на уреда в следствие на активната съставка.
Метод на 3те амперметъра

[image: image24.png]m




P=(1/T) (u.ib.dt      P=(R/T) (i1.i2.dt

In=i2 + i3    i12 + 2 i2 i3 + i32 

P=(R/2)[I12 – I22 – I32]
